Об утверждении технического регламента "Требования к биологической безопасности имплантантов"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 года № 47

"Казахстанская правда" от 06.04.2010 г., № 81 (26142); САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 101

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый технический регламент "Требования к биологической безопасности имплантантов". 
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства 
Республики Казахстан  
от 30 января 2010 года № 47

Технический регламент 
"Требования к биологической безопасности имплантантов"

1. Область применения

1. Настоящий технический регламент "Требования к биологической безопасности имплантантов" (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" и устанавливает требования к биологической безопасности имплантантов (далее - безопасность). 
      2. Объектами технического регулирования являются имплантанты, относящиеся к коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан - 9021 (далее - код ТН ВЭД РК), в отношении которых настоящим Техническим регламентом устанавливаются требования к безопасности, в том числе: 
      1) "Сердечные клапаны, имплантируемые кардиостимуляторы, протезы сосудов, нейростимуляторы", а также сосудистые и внутриорганные стенты; 
      2) "Эндопротезы суставов, костей, связок, сухожилий, позвонков, хрящей. Приспособления для остеосинтеза", а также внутриглазные линзы и изделия, замещающие стекловидное тело; 
      3) "Имплантанты для пластики мягких тканей". 
      3. Виды и типы имплантантов, являющихся потенциальными источниками вреда, определяются по функциональным характеристикам имплантанта: 
      1) неактивные: 
      приспособления для остеосинтеза; 
      эндопротезы суставов; 
      искусственные клапаны сердца; 
      протезы кровеносных сосудов, сосудистые клипсы, средства для эндовазальной эмболизации сосудов и сосудистые стенты; 
      внутрисосудистые катетеры с подкожным портом; 
      сетки из синтетических полимерных материалов для пластики брюшной стенки и диафрагмы, протезы связок и сухожилий; 
      силиконовые и иные протезы для коррекции формы лица, молочной железы; 
      внутриглазные дренажи и линзы. 
      2) Активные диагностические: 
      вживляемые идентификационные и диагностические микрочипы. 
      3) Активные терапевтические: 
      кардиостимуляторы, в том числе с функцией дефибрилляции; 
      имплантируемые стимуляторы нервов и мышц; 
      искусственный желудочек сердца; 
      имплантируемые дозаторы лекарственных препаратов; 
      программное обеспечение активных имплантируемых терапевтических и диагностических медицинских изделий. 
      4. Каждый из видов имплантантов можно разделить по группам однородных материалов изделия: 
      1) из металлов и сплавов; 
      2) из керамики; 
      3) из синтетических полимеров, в том числе с нанесением на поверхность (или содержанием) биологически активных веществ; 
      4) комбинированные, в том числе с применением биополимеров. 
      5. Каждый из видов имплантантов можно разделить по способам имплантации и удаления из организма:V0 
      1) оперативным путем; 
      2) эндовазально; 
      3) эндоскопически (через просвет полых органов); 
      4) лапароскопически. 
      6. Требования настоящего Технического регламента распространяются как на имплантанты в целом, так и на все его компоненты в отдельности, а также покрытия компонентов имплантантов.

2. Термины и определения

7. В настоящем Техническом регламенте используются следующие основные термины и определения: 
      1) изделия медицинского назначения - изделия и материалы, используемые для проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: медицинский инструментарий, стоматологические, расходные, перевязочные и шовные материалы, фиксирующие повязки и приспособления, изделия медицинской оптики; 
      2) вредное воздействие - нанесение ущерба пациенту, персоналу или окружающей среде; воздействие факторов среды обитания, создающие угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; 
      3) опасность - потенциальный источник вредного воздействия; 
      4) безопасность изделия - совокупность нормируемых свойств изделия медицинского назначения или медицинской техники и условий его применения, обеспечивающих предотвращение вредного воздействия при его использовании; 
      5) биологическая безопасность изделия - отсутствие вредного воздействия, максимально снижающее риск его применения для жизни и здоровья человека, а также жизни и здоровья последующих поколений; 
      6) имплантация - введение в организм человека изделия медицинского назначения или медицинской техники для замещения или коррекции функции органов или систем организма на длительный период времени или пожизненно; 
      7) имплантанты - изделия медицинского назначения или медицинская техника, контактирующие со следующими тканями внутренней среды организма: 
      с костью; 
      с мягкими тканями и межклеточной жидкостью; 
      с кровью; 
      с тканями паренхиматозных органов; 
      8) неактивные имплантанты - терапевтические имплантируемые изделия медицинского назначения, предназначенные для лечения больного или облегчения его состояния, компенсирующие анатомический дефект или изменяющие анатомию с лечебной целью; не использующие автономные и внешние источники энергии; 
      9) активные терапевтические имплантанты - терапевтические имплантируемые изделия медицинского назначения или медицинская техника, предназначенные для лечения больного или облегчения его состояния, использующие автономные или внешние источники энергии; 
      10) активные диагностические имплантанты - диагностические имплантируемые изделия медицинского назначения или медицинская техника, предназначенные для контроля физиологических параметров организма, использующие автономные или внешние источники энергии; 
      11) факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные и иные факторы среды обитания (природной или искусственной), которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) состояние здоровья будущих поколений; 
      12) острое токсическое действие - вредное воздействие на организм человека, проявляющееся через 24 часа после имплантации; 
      13) хроническое токсическое действие - вредное воздействие на организм человека, проявляющееся в результате кумулятивного действия продуктов деструкции материала из которого изготовлен имплантант; 
      14) медицинская техника - аппараты, приборы и оборудование, применяемые отдельно, в комплексах или системах в медицинских целях для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, реабилитации, научных исследований медицинского характера.

3. Условия обращения на рынке

8. Имплантанты могут быть допущены к обращению на территории Республики Казахстан при их соответствии требованиям настоящего Технического регламента. 
      9. Вся информация о риске для жизни и здоровья населения, а также для здоровья последующих поколений должна быть доступной для всех физических лиц, подвергающихся манипуляциям с объектами технического регулирования, и предоставляется субъектами здравоохранения, субъектами в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в обязательном порядке по запросам юридических и физических лиц, а также при подтверждении и оценке соответствия имплантантов. 
      10. Имплантанты поступают в обращение, если на внутренней и внешней упаковках хорошо читаемым шрифтом на государственном и русском языках указаны: 
      1) название имплантанта; 
      2) название предприятия изготовителя; 
      3) номер серии и дата изготовления; 
      4) сведения о стерилизации; 
      5) срок годности; 
      6) условия хранения; 
      7) количество в упаковке; 
      8) меры предостарожности. 
      11. Упаковка имплантантов должна быть такой, чтобы обеспечивалась их защита от повреждений и ухудшения их свойств, при отсутствии вредного воздействия на изделие. 
      12. Маркировка имплантантов должна содержать указания на стерильность, срок стерильности, рекомендации по предстерилизационной обработке и стерилизации, возможность повторной стерилизации, метод стерилизации, если изделие стерилизовано химическим способом. 
      Маркировка имплантантов должна быть устойчива к воздействию внешних факторов в процессе стерилизации, хранения, реализации и применения.

4. Идентификация имплантантов

13. Идентификация имплантантов производится путем использования кода ТН ВЭД РК, по маркировке и сопроводительным документам, по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для распознавания, а также путем: 
      1) визуального осмотра; 
      2) установления тождественности наименования имплантанта; 
      3) рассмотрения партии продукции; 
      4) рассмотрения данных сертификационных испытаний; 
      5) установления тождественности свойств (физических, химических, биологических и иных) и методов их измерения; 
      6) установления идентичности информации на имплантанты, представленной в виде маркировки на потребительской упаковке, инструкции по медицинскому применению; 
      7) наличия сертификата соответствия.

5. Опасные факторы (риски), связанные с имплантантами, 
и предупреждение рисков

14. При использовании имплантантов возможны проявления следующих опасных факторов: 
      1) инфекционные осложнения, связанные с наличием на поверхности имплантанта патогенных биологических агентов; 
      2) пирогенное действие; 
      3) острое токсическое действие; 
      4) хроническое токсическое действие; 
      5) иммунологические реакции при использовании имплантантов с биологически активными веществами; 
      6) местное раздражающее действие на органы и ткани; 
      7) осложнения, связанные со свойствами материала и (или) продуктов его деструкции и вымывания при контакте с тканями организма: 
      местное раздражающее и цитотоксическое действие; 
      отторжение; 
      генотоксическое действие и канцерогенез; 
      тератогенное действие; 
      действие на рост и развитие; 
      гемолитическое или тромбогенное действие при контакте с кровью, изменение количества лейкоцитов. 
      15. Опасности, риск которых недопустим: 
      1) тромбоз или кровотечение при протезировании крупных сосудов; 
      2) острый стеноз и недостаточность искусственных клапанов сердца; 
      3) тромбоэмболия; 
      4) жировая эмболия; 
      5) аритмия и остановка сердца; 
      6) передозировка лекарственных препаратов; 
      7) острая и хроническая интоксикация; 
      8) тератогенное действие; 
      9) канцерогенез. 
      16. Осложнения, в том числе представляющие непосредственную опасность для жизни и здоровья пациента, могут быть связаны: 
      1) с невыполнением функции, для возмещения которой предназначен имплантант; 
      2) с вредным воздействием на человека и функцию имплантанта факторов среды обитания (температуры, ионизирующего излучения, электромагнитного излучения высокой частоты и других). 
      17. Специфические опасности, связанные с применением неактивных имплантантов: 
      1) для сосудистых протезов и стентов: 
      кровотечение; 
      тромбоз; 
      стеноз сосуда; 
      миграция стента. 
      2) для приспособлений для остеосинтеза: 
      остеопороз; 
      образование ложного сустава; 
      остеомиелит; 
      переломы костей; 
      нарушения иммунного ответа; 
      жировая эмболия. 
      3) для эндопротезов суставов: 
      нарушения функции конечности в результате уменьшения амплитуды сгибания и разгибания конечности; 
      остеопороз; 
      переломы костей. 
      4) для синтетических эндопротезов для пластики брюшной стенки, диафрагмы, связок и сухожилий: 
      нарушения функции суставов; 
      рецедивы грыж. 
      5) для искусственных клапанов сердца: 
      стеноз клапана; 
      недостаточность клапана; 
      тромбоэмболия; 
      гемолиз; 
      кровотечение. 
      6) для силиконовых (и иных) протезов для коррекции формы лица, молочной железы и других областей: 
      разгерметизация емкости с наполнителем; 
      затруднение ранней диагностики злокачественных новообразований; 
      фиброз; 
      интоксикация продуктами деградации силиконового геля или другого наполнителя протеза. 
      7) для офтальмологических имплантантов: 
      нарушение дренажной функции имплантанта или неконтролируемая гипотония при глаукоме; 
      нарушение зрения после имплантации внутриглазных линз. 
      18. Специфические опасности, связанные с применением активных терапевтических имплантантов: 
      1) для сердечного ритма: 
      остановка сердца; 
      аритмия; 
      тахикардия. 
      2) для стимуляторов нервов и мышц (в том числе урологические имплантаты): 
      несостоятельность сфинктеров; 
      задержка мочи. 
      3) для инжекторов лекарственных препаратов: 
      передозировка вследствие разрушения емкости с лекарством; 
      нарушение поступления лекарственного препарата в организм. 
      4) для контейнеров с аллогенными и ксеногенными клетками: 
      фиброз в области фиксации контейнера; 
      иммунная реакция при несостоятельности стенки контейнера. 
      5) для искусственной улитки - нарушение слуха. 
      19. Специфические опасности, связанные с применением активных имплантантов, использующих информационно-коммуникационные технологии: 
      для микрочипов (идентификационно-информационных), в том числе для чтения, для чтения и письма; 
      для диагностических - для контроля параметров организма больного, в том числе - для дистанционной передачи ее в сеть при выходе исследуемых параметров за границы установленной нормы: 
      невозможность выявления жизненно важной информации, которая может быть необходимой при неотложной терапии; 
      неправомерное снятие информации. 
      20. В сфере технического регулирования имплантанты относятся к классу 2б или 3 классу потенциального риска применения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

6. Требования безопасности при разработке имплантантов

21. Для предотвращения проявления опасных факторов, связанных с имплантантами, необходима оценка риска их воздействия на организм человека, которая осуществляется при разработке новых имплантантов, технологии их производства и применения и должна включать следующие обязательные этапы: 
      1) идентификацию опасности (определение источников, видов, критериев опасности, включая возможные неблагоприятные эффекты в организме, которые могут быть вызваны воздействием вредного фактора и обусловлены его неотъемлемыми свойствами, на всех этапах); 
      2) оценку зависимости "экспозиция - ответ" (определение количественной связи между дозой и концентрацией вредного фактора и реакцией организма на его воздействие или оценка опасности невыполнения функции имплантанта (определение причинно-следственной связи между дефектами имплантата и последствиями для организма, а также количественная оценка возникающего в результате этого вреда); 
      3) характеристику риска - качественное и количественное определение вероятности возникновения неблагоприятного эффекта вредного фактора, а также сравнительную оценку рисков для населения и окружающей среды.

7. Требования к безопасности процесса доклинических 
(неклинических) исследований имплантантов

22. Доклиническим (неклиническим) исследованиям (далее по тексту - доклинические исследования) подлежат новые модели имплантантов или широко применяемые имплантанты, воспроизведенные по вновь разработанным технологиям. 
      23. Гарантией достоверности результатов доклинических исследований служит соблюдение установленного порядка доклинических (неклинических) исследований в Республике Казахстан, а также условий Надлежащей лабораторной практики. 
      24. Программу (протокол) доклинических исследований составляют с учетом предполагаемого применения имплантантов. Программа (протокол) должна охватывать все аспекты их безопасного и эффективного применения. 
      25. На этапе доклинических исследований разрабатывают нормативы и методы биологического тестирования безопасности готовой продукции (тесты на токсичность, апирогенность, содержание бактериальных эндотоксинов, биологическую совместимость, биодеградацию, раздражающее действие). 
      26. Результаты, полученные в процессе доклинических исследований, наряду с другими данными, служат основанием для решения вопроса о допуске или отказе в проведении клинических исследований (или) испытаний.

8. Требования к безопасности процесса клинических 
исследований и/или испытаний имплантантов

27. Клинические исследования и (или) испытания (далее - клинические испытания) имплантантов проводят с участием человека в качестве субъекта для выявления или подтверждения клинических, фармакологических и (или) фармакодинамических эффектов исследуемого объекта и (или) выявления побочных реакций и (или) в целях изучения всасывания, распределения, биотрансформации и выведения для установления безопасности и эффективности. 
      28. Целью клинических испытаний имплантантов является проведение проверки безопасности, эффективности и качества имплантантов при медицинском применении. 
      29. Клинические испытания имплантантов проводятся только после положительных результатов доклинических исследований, технических и токсикологических (гигиенических) испытаний. 
      30. Клиническим испытаниям подлежат новые модели имплантантов или широко применяемые, воспроизведенные по вновь разработанным технологиям в зависимости от потенциального риска применения. 
      31. Гарантией достоверности результатов клинических испытаний служит соблюдение установленного порядка клинических испытаний в Республике Казахстан, а также условий Надлежащей лабораторной практики.

9. Требования к безопасности неактивных имплантантов

32. Неактивные имплантанты при их применении не должны вызывать осложнений. 
      33. Неактивные имплантанты должны адекватно выполнять свои функции в течение всего срока нахождения в организме. 
      34. Имплантанты с содержанием биологически активных веществ должны также соответствовать установленным требованиям безопасности к лекарственным средствам. 
      35. Процессы введения имплантантов в организм человека и их удаления из организма должны максимально обеспечивать безопасность применения объектов технического регулирования. 
      36. Технические требования к безопасности неактивных имплантантов включают, как минимум, следующее: 
      1) адекватную прочность изделия, обеспечивающую выполнение функции имплантата в течение всего срока нахождения в организме; 
      2) соответствие габаритных размеров и допустимой массы изделия тканям организма, в которые происходит имплантация; 
      3) отсутствие на поверхности, контактирующей с тканями организма, каких-либо повреждений; 
      4) отсутствие шероховатости на поверхности изделий; 
      5) сохранение всех параметров изделия при дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации; 
      6) устойчивость материалов, из которых изготовляются имплантанты, к воздействию агрессивной биологической среды организма. 
      Для эндопротезов суставов необходимо соответствие габаритно-присоединительных размеров, отклонений от сферичности, массы деталей и осыпаемости покрытий допустимым нормам. 
      Предельные значения взаимных угловых и линейных перемещений сопрягаемых деталей и конструктивных элементов должны находиться в пределах, заданных в нормативной документации; 
      Все имплантанты должны быть устройствами одноразового применения. 
      37. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности имплантантов включают: 
      1) отсутствие патогенных биологических агентов; 
      2) присутствие в смывах с изделия химических веществ должно быть в пределах предельно допустимых концентраций, определяемых гигиеническими нормативами. 
      38. Токсикологические требования к безопасности имплантатов включают как минимум: 
      1) отсутствие острого токсического действия, обусловленного адсорбцией токсичных мигрирующих агентов или продуктов деструкции материала изделия; 
      2) отсутствие хронической токсичности, возникающей в результате кумулятивного эффекта токсичных мигрирующих агентов или продуктов деструкции; 
      3) отсутствие воздействия на рост и развитие, генотоксичности, включая тератогенность и канцерогенез; 
      4) отсутствие сенсибилизирующего действия.

10. Требования к безопасности активных имплантантов

39. Технические требования к безопасности активных имплантантов должны содержать следующее: 
      1) исключать сбои в работе активного имплантанта; 
      2) не допускать внешнее физическое воздействие на активный имплантант, которое может привести к нарушению его работы; 
      3) исключать нанесение вреда пациенту в случае нагрева активного имплантанта; 
      4) исключать нанесение вреда пациенту от вредных биологических эффектов, которые могут быть вызваны действием активных имплантантов; 
      5) обеспечить защиту пациента, пользователя и окружающего населения от возможного ионизирующего излучения, вызванного активным имплантантом или используемым им источником энергии; 
      6) электрические технические устройства, используемые в активных имплантантах, должны соответствовать требованиям электробезопасности; 
      7) активные имплантанты должны соответствовать требованиям электромагнитной совместимости. 
      40. Конструкция активного имплантанта должна обеспечивать его бесперебойную работу в течение всего срока пребывания в организме, предотвращать вредные последствия для больного в результате сбоев или отказа изделия: 
      1) автономные источники энергии активных терапевтических и диагностических имплантантов должны иметь достаточный ресурс для обеспечения работы изделия в течение длительного времени; 
      2) электрические технические устройства должны бытьустойчивыми к действию электромагнитных помех и действию внешнего дефибриллятора; 
      3) имплантанты должны быть герметичными; металлические части электрических технических устройств должны быть устойчивыми к коррозии или защищены от коррозии защитными покрытиями; 
      4) имплантант должен иметь защиту от изменений, вызванных воздействием электрического или магнитного поля высокой мощности, примененного при лечении больного; 
      5) имплантант должен иметь защиту от повреждений, связанных с электростатическим разрядом; 
      6) имплантант должен иметь защиту от изменений, связанных с нагреванием; 
      7) имплантант должен быть ударопрочным и виброустойчивым; 
      8) имплантант должен иметь защиту от повреждений, связанных с перепадами атмосферного давления; 
      9) материалы, используемые при производстве имплантантов, не должны оказывать вредного влияния на функцию имплантанта; 
      10) контейнеры для имплантируемых дозаторов (инжекторов) биологически активных веществ, в частности, инсулина, должны быть герметичны, стерильны, апирогенны и нетоксичны в течение всего срока их действия; 
      11) прочность материалов используемых при производстве контейнеров для имплантируемых дозаторов биологически активных веществ, соединительных швов, применяемых элементов и узлов, должны обеспечивать целостность их конструкции в течение всего срока их эксплуатации; 
      12) конструкция и способ установки активных программируемых имплантантов не должны препятствовать считыванию информации и изменению программ; 
      13) программы и информация, содержащиеся в активных имплантантах, должны быть защищены.

11. Подтверждение соответствия

41. Подтверждение соответствия имплантантов в Республике Казахстан носит обязательный характер и осуществляется в форме обязательной сертификации. 
      42. Подтверждение соответствия имплантантов осуществляется в порядке, установленном в техническом регламенте "Процедуры подтверждения соответствия" по схемам № 2, 3, 4, 5, 7.

12. Требования к уничтожению (утилизации) имплантантов

43. Имплантанты, пришедшие в негодность, фальсифицированные, с истекшим сроком годности и другие, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, считаются непригодными к медицинскому применению и подлежат уничтожению (утилизации) в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.

13. Переходные положения

44. Обеспечение безопасности реализуемых и применяемых (вводимых) имплантантов должно осуществляться со дня введения в действие настоящего Технического регламента, в соответствии с установленными в нем требованиями. 
      45. Применяемые для выполнения требований настоящего Технического регламента нормативные документы по стандартизации и иные документы государственных органов, формируемые в пределах их компетенции, подлежат гармонизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 
      46. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.